广州信和光栅数显有限公司销售分部电话：13814988065谢先生

本公司本着以用户安装、使用、维护方便为原则，结构优化的同时又能提高产品精度为条件，研制生产出KA系列线性光栅尺。该产品具有符合标准的准确度，良好的刚度，平直性和密封性，设计合理，造型美观。其配套的附件、配件，可令用户大量减少安装工时，非专业人员亦可自行处理安装、维护上的问题。如果能够详细阅读下面的各个章节的内容，将会令你在使用时更得心应手。

1. 技术参数

1、栅距：0.02 mm(50线/mm)

2、分辨率：0.5µm、1µm、5µm

3、精度：±3µm、±5µm、±10µm(20℃时)

4、量程：70~3000mm

5、最大移动速度：60、120 m/min

6、工作电压：+5V±5%、80mA

7、电缆线长度：3m(特殊长度可根据用户需要提供)

8、工作温度：0~45℃

9、插头脚说明:

1) 适用于：9芯插座KA-300、KA-500、KA-600 NC

光栅尺EIA-442-A信号输出。

| 脚位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | -A | OV | -B | 空 | -Z | A | +5V | B | Z |
| 颜色 | 绿黑 | 黑 | 橙黑 |  | 白黑 | 绿 | 红 | 橙 | 白 |

FG：屏蔽接金属外壳

2) 适用于：9芯插座KA-300、KA-500、KA-600光

栅尺TTL信号输出。

| 脚位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 空 | OV | 空 | 空 | 空 | A | +5V | B | Z |
| 颜色 |  | 黑 |  |  |  | 绿 | 红 | 黄 | 白 |

FG：屏蔽接金属外壳

3) 适用于：7芯插座KA-300、KA-500、

KA-600光栅尺TTL信号输出：

| 脚位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | OV | 空 | A | B | +5V | Z | 屏蔽 |
| 颜色 | 黑 |  | 绿 | 橙 | 棕 | 白 |  |

10、信号波形图

TTL信号输出：                     EIA-442-A信号输出：

11、原点位置每50mm一个

12、光栅尺输出的脉冲信号周期pw

| 分辨率 | 每脉冲当量pw |
| --- | --- |
| 5µm | 20µm |
| 1µm | 4µm |
| 0.5µm | 2µm |

2. 光栅尺的结构：

线栅尺主要由尺体和读数头组成，结构如图1所示。

图1

1、尺体

2、电缆

3、读数头

4、读数头固定连接板

3. 选配构件

为了使光栅尺在不同场合都能顺利安装和正常使用，本公司为光栅尺设计了以下配件。

3.1 A型尺罩：用于精基面安装、防油、防屑。(图2)

3.2 B、H型尺罩：用于精基面或未加工面安装，防油，防屑；亦在安装面长度小于光栅尺长度的场合下应用；可增加光栅尺刚度。(图3、图8)

3.3 经济C、I、J型尺罩：用于精基面安装，防液防屑效果稍次于A型尺罩。(图4、图9、图11)

3.4 经济D、G型尺罩：用于精基面安装或未加工面安装；亦在安装面长度小于光栅尺长度的场合下应用；防液，防屑效果稍次于B、H型尺罩；可增加光栅尺刚度。(图5、图7)

3.5 支承板：用于精基面，未加工面或长度短于光栅尺长度的基面安装；可增加光栅尺刚度；不能防油防屑。(图6、图10)

用户可根据生产工作环境和安装情况选用合适的配件。

KA-300：

图2              图3            图4

图5                    图6

KA-500：

图7                图8				图9

图10

KA-600：

图11

4. 安装

4.1 安装尺寸

KA-300光栅尺外形尺寸

图12

| 型号 | L0 | L1 | L2 | 型号 | L0 | # L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
| KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
| KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
| KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
| KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
| KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
| KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
| KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
| KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
| KA300-520 | 520 | 610 | 626 |  |  |  |  |

KA-500型光栅尺外形尺寸

图13

| 型号 | L0 | L1 | L2 | 型号 | L0 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |  |  |  |  |

KA-600光栅尺外形尺寸

图14

| 型号 | L0 | L1 | L2 | 型号 | L0 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 2970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |  |  |  |  |

L0为尺有效计量长度；L1为尺安装孔尺寸；L2为尺外形尺寸。

注意：(1) 应根据机床行程选择光栅尺测量长度，测量长度必须大于机床的最大行程。

(2) 根据提供的安装长度和安装基面选用合适的配件。

(3) KA-600光栅尺装配挂钩，以每1000mm为间隔配置，1000≤L<2000时，配2块；2000≤L<3000时，配3块；L=3000时，配4块。

4.2 安装优先原则：

安装时的光栅尺必须以机床导轨为基准并相互平行。

(1) 光栅尺量程的中心位置应处于机床行程的中心位置，必须保证光栅尺的实际量程大于机床的最大行程。

(2) 光栅尺应安装在接近机床传动丝杆的位置。大多数的情况下，安装后，光栅尺尺体随工作台移动，读数头在机床上固定不动。

(3) 光栅尺的安装，应不防碍机床操作，不减少机床原有的使用功能。

(4) 安装后，光栅尺应不容易受到撞击。如在加工时，不妨碍机床的手柄，制动装置或其它凸出部位的影响，及上落工件时不易接触到。

(5) 光栅尺应如图15所示竖装，条件不许可时，亦可平装，切不可倒装(读数头在上，尺体在下)。切勿将尺体胶条密封口正对机床冷却油液喷出处。

图15

4.3 光栅尺与尺罩的安装

(1)选用A型尺罩光栅尺的安装

a. 选择合适的安装位置；

b. 据提供的安装长度在安装基面上划线，钻M4的安装螺孔；

c. 将尺体较松地装在安装基面上，用百分表检测尺体与机床导轨的平行度，并调至最佳状态；(如图16)

d. 紧固尺体于安装基面上；

e. 调节读数头的紧定螺钉，使其轻顶在安装基面上；

f. 据读数头上的安装孔配钻M4的螺孔；

g. 紧固读数头，卸下连接板；

h. 据尺罩的安装孔配钻M4的安装螺孔；

i. 紧固尺罩于安装面上。

图16

安装总体外形尺寸见图18~图20

(2) 选用C、I、J型尺罩光栅尺的安装

安装方法同A型尺罩光栅尺

KA-300C型尺罩光栅尺:

KA-500I型尺罩光栅尺:

KA-600J型尺罩光栅尺:

安装总体外形尺寸见图18~图20

(3) 选用B型尺罩光栅尺的安装

a. 选择合适的安装位置；

b. 根据B型尺罩安装尺寸在安装基面上划线，钻M4的安装螺孔；

c. 将B型尺罩的加强托板轻固在安装基面上，用百分表检测加强托与机床导轨的平行度，并调至最佳状态；(图17)

d. 紧固加强托板于安装基面上；

e. 将尺体安装于加强托板上；

f. 调节读数头的紧定螺钉，使其轻顶在安装基面上；

g. 据读数头上的安装孔配钻M4的螺孔；

h. 紧固读数头，卸下连接板；

i. 据尺罩的安装孔配钻M4的安装螺孔；

j. 将尺罩壳紧固于加强托板上。

图17

安装总体外形尺寸见图18~图20

(4) 选用D、G型尺罩光栅尺的安装

安装方法同B、H型尺罩光栅尺

KA-300D型尺罩光栅尺：

KA-500G型尺罩光栅尺：

安装总体外形尺寸见图18~图20

KA-300：

图18

KA-500:

图19

KA-600：

图20

注：“●”表示操作者位置。

4.4 读数头安装

读数头可以在精基面或未加工面上进行正装或反装。通常情况下用正装，只有在安装位置不够，不方便时才应使用反装。

(1) 读数头正装

图21所示为读数头正装的情况，其安装方法在“光栅尺与尺罩的安装”中已加以叙述。

(2) 读数头反装

图22所示为读数头反装的情况，安装步骤如下：

注：本公司只是提供了一些比例典型的安装方法，用户可根据实践使用情况灵活组合、搭配。

a. 在机床装好T型架；(选购件)

b. 卸下读数头固定连接板；

c. 调节T型架安装板上的紧定螺钉，使其轻顶读数头；

d. 用M5螺钉把读头紧固在T型架的安装板上；

e. 调节T型架各板的位置，使读数头相对于尺体位置如图22所示；

f. 利用T型架安装光栅尺，请参照图23~图32。(其中A表示T型架A板；B表示T型架B板；C表示T型架接长板C件；D表示T型架接长板D件；E表示T型架E件) 。

调节螺钉

未加工安装基面

调节螺钉

图22

图21

图23

图24

图25                           图26

图28

图27

以上适用于：KA-300、KA-600型光栅尺的安装。

图29

以上适用于：KA-300、KA-600型光栅尺的安装。

图30                              图31

图32

以上适用于：KA-300、KA-600型光栅尺的安装。

4.5 读数头电缆线换向

读数头电缆线在出厂时在右边出线，如果使用时不符合要求，可以将其换向，步骤如下：

- 拧出读数头盖的四粒M2十字

固定螺钉，及读数头上右边的

2个M3调节一字螺钉。

- 用两粒M4内六角螺钉拧进此调节螺钉孔中，两个分别逐步拧进，使盖板有密封胶条外顶松起来，待有缝隙后，用一字螺丝刀沿头边撬起盖板。

- 拧松固定电缆线的两粒M3一字紧定螺钉，拆出电缆线及端子。换向。

- 在盖回盖板之前，要清理掉原有的密封胶，用回新的密封胶涂沫上，如果没有，也可使用黄油涂沫，但密封效果不好，仅可待用。

- 拆出M4内六角螺钉，拧紧紧定螺钉，装回盖板及盖板螺钉、调节螺钉。

注意：各步骤所拆拧工具要配用，防止螺钉头滑牙。

5. 验收原则

5.1 读数头固定连接刚性应足够，用力摇动，观看数显表发现会有一些的偏移，但是一旦放开手，数显表显示值要回复原值；

5.2 读数头应位于光栅尺中心位置，令密封胶条开合对称。如图所示：

5.3 读数头相对于尺体位置如下图所示。

5.4 读数头连接板可保证读数头位于光栅尺中心位置及相对于尺体位置。

KA-300:             KA-500:                 KA-600:

密

封

胶

条

密

封

胶

条

密

封

胶

条

图33               图34                    图35